“Análise das micro deformações ao redor de três implantes de hexágono externo,  no posicionamento compensado (offset) sob a influência da fundição de coifas plásticas e usinadas”

RESUMO

Este estudo in vitro analisou, por meio da extensometria, as micro deformações que ocorreram ao redor de  implantes de hexágono externo inseridos no posicionamento compensado (offset) ao variar o tipo de coifa, plástica e usinada. No bloco de poliuretano três implantes de hexágono externo foram inseridos no posicionamento compensado eqüidistantes entre si a 3 mm e o implante central com deslocamento de 2mm da fixação central. Pilares protéticos Microunit foram conectados aos implantes com torque de 20 Ncm. Coifas plásticas (n=5) e usinadas (n=5) receberam enceramentos padronizados e foram fundidos em monobloco em liga de cobalto-cromo. Tangenciando os implantes foram colados os extensômetros, sendo dois para o implante central. As estruturas metálicas foram fixadas aos pilares protéticos com parafusos de retenção com torque de 10 Ncm, quando foram registradas as micro deformações (με) em cada extensômetro. Os valores médios obtidos dos extensômetros para as coifas plásticas foram de 591,01 με ± 148,08 e para as usinadas de 409,04 με ±65,83. Estes foram avaliados pelo teste t-Student, que demonstrou não haver diferença estatística significante ao variar o tipo de coifa (p=0.054). Concluiu-se que, para implantes de hexágono externo no posicionamento compensado, o tipo de coifa não influenciou na quantidade de micro deformação gerada após o aperto dos parafusos de retenção da prótese.

Unitermos: Extensometria. Prótese Dentária Fixada por Implante. Coifas. Biomecânica. Strain gauge.

Strain gauge analysis of three external hexagon implants in offset placement of casting of plastics copings and machined copings in off set placement.

Abstract

The objective of this in vitro study was to quantify the micro strain development around external hexagon implants, varying the type of prosthetic coping. Three implants of external hexagon were inserted in offset placement into one polyurethane block. Microunit abutments were screwed onto the implants, applying a torque of 20Ncm. Plastic prosthetic copings (n=5) and machined copings (n=5) which received standard wax patterns were cast in one-piece Co-Cr alloy.  Strain Gauges were bonded tangentially to implants, two of which to the central implant. The superstructure’s occlusal screws were tightened onto microunit abutments with 10 Ncm torque and the magnitude of micro strain was recorded.  Mean values of micro strain obtained from strain gauges were 590,01 με ± 148,08  for the plastic copings and  409,04 με ± 65,83 for the machined copings. The data were analyzed statistically by t-Student test. No statistically significant difference was found between the prosthetic copings (p=0.054). It was concluded that for external hexagon implants in offset placement, the type of coping did not influence the amount of generated micro strain after prosthetic screws were tightened.

Uniterms: Strain gauge. Implant-supported dental prosthesis. Prosthetic copings. Biomechanic.

Introdução

A distribuição de várias fixações na região anterior caracteriza-se por configurar a formação de um plano ou polígono imaginário que teoricamente distribuiria as tensões com maior equilíbrio1,25,26. Por outro lado, na região posterior basicamente existe um alinhamento irregular no posicionamento das fixações2,29. Esta situação é mais complexa devido ao fato da disposição geométrica das fixações estarem associada com um determinado grau de potência de fechamento mandibular, onde os dentes posteriores ou fixações localizadas nesta região recebem uma potência de carga mais elevada comparada com dentes ou fixações localizadas na região anterior ocasionado pela proximidade dos músculos temporal e masseter30.

A perda de implantes e os problemas mecânicos ocorreram numa frequência maior em próteses unitárias, quando comparada com próteses realizadas sobre dois implantes4,5 e que tiveram uma resposta comparativamente pior quando realizadas sobre três implantes14.

Situações clínicas com o mesmo número de elementos protéticos e também utilizando três fixações quando submetidas a cargas oclusais de mesma localização, intensidade, porém sob diferentes configurações de posicionamento dos implantes, a resultante das tensões a serem transmitidas para as fixações e para o osso peri-implantar  podem agir diferentemente . Se os implantes forem instalados em linha reta, a prótese estará sob influência negativa, quando submetidas às cargas laterais mais do que em relação às cargas axiais25,26. A influência do momento de flexão sobre três implantes pode ser reduzida de 20% a 60% se o implante central for inserido numa posição denominada de configuração compensada (offset) de 2 a 3 mm25,26, isto é: o implante central está deslocado de 2 a 3 mm do alinhamento dos implantes laterais. O efeito de uma excessiva e constante deformação ao redor do osso peri-implantar e a manutenção da osseointegração ainda não está completamente elucidada 16,27,29,30,.

Material e Método

Um conjunto de matrizes em alumínio24 foi utilizado para padronizar os locais de perfurações de instalação dos implantes no bloco de poliuretano e também para padronização do enceramento das supra estruturas (Fig 1).

1

2

3

FIGURA 1 – posicionamento compensado, matriz: 1: base com 3 cilindros de 3.75 mm de diâmetro e 4mm de altura em posicionamento compensado: cilindro central deslocado a 2mm dos cilindros lateriais. 2: componente com abertura central nivelada com a altura dos cilindros. 3: barra retangular com 3 orifícios coincidentes com a localização dos cilindros. Parafusos laterais para manter os três componentes estabilizados. Verifica-se que o implante central está deslocado 2mm em relação aos laterais

No bloco de poliuretano foram instalados os implantes de hexágono externo com diâmetro de 3.75 mm, com plataforma de assentamento de 4.1 mm e 13 mm de comprimento (AS Technology Titanium fix – São José dos Campos, Brasil), no posicionamento compensado: implante central deslocado 2mm dos implantes adjacentes. Sobre a plataforma de assentamento de cada grupo de fixações, foi posicionado o pilar protético Microunit (AS Technology Titanium fix – São José dos Campos, Brasil), padronizados com cinta metálica de 3 mm e parafusado com  torque de 20 Ncm com o auxilio de um torquímetro mecânico.

A amostra foi constituída de 10 enceramentos, distribuídos aleatória e igualmente. Sendo diferenciados por coifas usinadas (n=5) e coifas plásticas (n=5) (AS Technology Titanium fix – São José dos Campos, Brasil).

Para a obtenção das padronizações do enceramento foi utilizada a base (componente 1) com a sobreposição do componente 2, que quando fixado pelos parafusos verticais determinou um compartimento retangular e que permitiu reproduzir sistematicamente o enceramento de todos os corpos-de-prova, principalmente quanto a espessura. O bloco de poliuretano serviu também como base para o assentamento do enceramento. Tanto as coifas usinadas como as de plásticos foram inicialmente posicionadas sobre o pilar protético e o enceramento foi adaptado (Fig2).

FIGURA 2 – as três coifas adaptadas no enceramento, evidenciando o posicionamento compensado

Os padrões de cera (Ceras Babinete, DCL Campinense Ltda, São Paulo - Brasil) foram obtidos utilizando o componente 1 e 2.

Cada padrão de cera foi incluído em um anel de silicone (DCL Dental Campinense Ltda, São Paulo – Brasil) com uma base formadora de cadinho(Waxit – Degussa, São Paulo – Brasil) e o revestimento utilizado para a inclusão foi o do tipo fosfatado (Bellavest SH Bego, Bremen - Alemanha).

Para as fundições, foi utilizada a liga de CoCrMo (Wirobond SG, Bego, Bremen – Alemanha) e a fundição foi realizada numa centrífuga convencional com gás acetileno e ar . Após o resfriamento das fundições foi realizado um jateamento com óxido de alumínio com partículas de 110 µm para a remoção do restante do revestimento.

Individualmente as estruturas foram adaptadas no respectivo bloco de poliuretano, onde se aferiu a estabilidade do conjunto, sem realização do aperto. A presença de indícios de instabilidade determinou a exclusão da estrutura . Cada estrutura metálica foi numerada e codificada com o grupo correspondente.

Quatro extensômetros foram centralizados e tangentes aos pilares protéticos. Para a colagem individual utilizou-se uma quantidade reduzida de adesivo à base de cianoacrilato (Super Bonder Loctite, São Paulo – Brasil) (Fig 3).Com o auxilio de um torquímetro manual(AS Technology Titanium fix, São José dos Campos –Brasil) realizou o aperto dos parafusos nas estruturas metálicas com 10 Ncm, sempre partindo da esquerda para a direita.

FIGURA 3 –Bloco de poliuretano. Posicionamento compensado dos pilares microunit. Extensômetros tangenciando os implantes com as  respectivas conexões elétricas  nas terminações elétricas .

Através do programa Strain-Smart foram realizadas interpretações, modificações e os processamentos dos sinais. O aparelho Model 5100 Scanner – System 5000B (Instruments Division Measurements Group, Inc. Raleigh, North Carolina - USA) é o sistema integrado que engloba um conversor analógico-digital que condicionou os sinais e o controlador de conversor e a ligação com o computador.

Foram obtidos 200 registros das micro deformações, os quais se referiram as cinco fundições para cada tipo de coifa (plástica e usinada) e cinco repetições registradas pelos quatro extensômetros. Tais registros foram submetidos à análise estatística por meio do programa computacional Minitab (version 14.12, 2004).

A estatística descritiva consistiu no cálculo de médias e desvios padrão e representação gráfica (gráfico de colunas e de pontos). A estatística inferencial consistiu no teste t-Student para amostras independentes, sendo o nível de significância o valor convencional de 5%. O delineamento deste experimento seguiu um esquema fatorial tipo 1 x 2. Dentro desse estudo, os tipos de coifa (plástica e usinada) foram os fatores dentro da análise estatística.

Resultados

Os dados obtidos em microdeformação por meio da extensometria foram utilizados na análise estatística para comparar a magnitude de microdeformação mensurada com cada tipo de coifa.

A média dos valores de microdeformação obtidos dos extensômetros para cada corpo-de-prova de coifas plásticas e usinadas foram demonstrados respectivamente nas tabelas 1 e 2.

Tabela 1 - Médias, desvio padrão e coeficiente de variação obtidos de cada corpo-de-prova para coifas plásticas

| Corpo de prova | N* | Média de micro deformação | Desvio Padrão | Coeficiente de variação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 443.7 | ±31.8 | 7.18 |
| 2 | 5 | 497.5 | ±62.4 | 12.54 |
| 3 | 5 | 512.3 | ±46.3 | 9.05 |
| 4 | 5 | 747.7 | ±26.7 | 3.57 |
| 5 | 5 | 753.83 | ±19.08 | 2.53 |

*número de carregamentos

Tabela 2 – Médias, desvio padrão e coeficiente de variação obtidos de cada corpo-de- prova para coifas usinadas

| Corpo de prova | N* | Média de micro deformação | Desvio Padrão | Coeficiente de variação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 358.3 | ±48.7 | 13.60 |
| 2 | 5 | 342.8 | ±27.8 | 8.12 |
| 3 | 5 | 397.4 | ±52.7 | 13.26 |
| 4 | 5 | 504.67 | ±18.57 | 3.68 |
| 5 | 5 | 442.06 | ±18.84 | 4.26 |

*número de carregamentos

As médias dos valores de microdeformação obtidos para cada tipo de coifa foram representadas na tabela 3 e fig. 4. Os dados obtidos foram avaliados estatisticamente pelo teste t-Student com nível de significância de 5%. Constatou-se que não houve diferença estatística significante (p=0.054) entre as micro deformações ocorridas ao redor dos implantes, variando o tipo de coifa, durante o aperto dos parafusos de retenção da prótese implanto suportada.

Tabela 3 – Médias e desvio padrão obtidos

| Tipo de Coifa | N* | Média de micro deformação obtidas | Desvio Padrão |
| --- | --- | --- | --- |
| Plásticas | 5 | 591,01 | ±148,08 |
| Usinadas | 5 | 409,04 | ±65,83 |

*número de corpos prova

FIGURA 4. Gráfico de pontos (dot plot) ao redor do valor médio e correspondente gráfico de colunas (média ±desvio padrão) dos valores médios obtidos em quatro extensômetros nos dois tipos de coifas.

Discussão

A eleição para o delineamento deste trabalho, que simulou a estrutura metálica de uma prótese de três elementos suportada por três fixações, fundamentou-se no princípio que estas  geram tensões mais baixas quando comparadas a situações com a  opção protética alicerçada sob apenas duas fixações, o que foi demonstrada por estudos de análise de elementos finitos11,28 onde verificaram que em média a deformação aumentou quando se diminuiu o número de fixações para uma mesma situação.  Um mínimo de três fixações desalinhadas na região posterior, para se obter uma resposta mais favorável em relação às forças laterais seria uma recomendação25,26 para  que o momento de flexão pudesse ser reduzido de 20 a 60%.

A realização da fundição em monobloco foi selecionada pela eliminação de algumas variáveis que influenciariam na análise dos resultados, como: o material e as técnicas de moldagem de transferência 2,3, posicionamento do análogo para obtenção do modelo funcional e as técnicas que poderiam ser utilizadas na soldagem a brasagem ou a laser. Compartilhamos com o posicionamento de Jemt18,19 de que a fabricação de estruturas mais consistentes em monobloco evitaram um elevado risco de distorção  se compararmos as estruturas que foram  cortadas e posteriormente soldadas.

Após o aperto com 10Ncm do parafuso de retenção das supra estruturas, a média das micro deformações registradas ao redor dos implantes foram de 591,01 με para as coifas plásticas e ligeiramente inferior 409,04 με para as  coifas usinadas. Apesar desta pequena diferença dos valores médios registrados, não se pode afirmar que houve qualquer susceptibilidade referente aos diferentes tipos de coifa na fundição dos monoblocos das supra estuturas. Comprovou- se pelo teste t-Student que não houve diferença estatística significante (p= 0,867) para as supra estruturas que possuem analogia a uma prótese fixa de três elementos. Assim, não existe diferença na utilização do material de coifas também corrobora com os resultados obtidos por Karl et al.21,22 que dispuseram de um estudo utilizando o mesmo número de fixações, porém a prótese foi construída com cinco elementos. Heckmann et al.16 constataram não existir diferença entre estes dois tipos de coifas. Procedimentos convencionais de laboratório com as mais diversas possibilidades de utilização de coifas parafusadas são incapazes de produzir estruturas metálicas com adaptação passiva 13,14,15,22. A partir da análise dos registros das micro deformações obtidas por este estudo foi possível constatar que houve uma pequena variabilidade de resultados apesar de não ter ocorrido uma diferença estatística significante. Independente da opção de coifa empregada, todas possuíam o mesmo comprimento e mesmo diâmetro e que estavam associadas a um padrão de enceramento, que era obtido pela matriz24 o que proporcionavam as mesmas dimensões para o corpo de prova, objetivando minimizar as variáveis de enceramento. A variação encontrada entre as médias de micro deformação dos corpos de prova, conforme demonstrado na tabela 3 pode ser esclarecida pela susceptibilidade dos outros procedimentos laboratoriais, proporcionando a alteração da adaptação entre os corpos de prova, a qual foi imperceptível clinicamente, já que neste trabalho não houve a preocupação em se analisar as discrepâncias de adaptação.

Conclusão

Baseado nos registros obtidos com a extensometria pôde ser constatado que a coifa usinada ou plástica não determinaram micro deformações estatisticamente significante em supra estruturas de três elementos.

Referências

1. Akça K, Chang T L, Tekdemir I, Fanuscu, M I. Biomechanical aspects of initial intraosseous stability and implant design: a quantitative micro-morphometric analysis. Clin Oral Impl Res 2006; 17: 465-472.

2. Assif D, Marshak B, Horowitz A. Analysis of transfer and stress distribution by an implant supported fixed partial denture. J Prosthet Dent 1996; 75: 285-91.

3. Assif D, Nissan J, Varsano I, Singer A. Accuracy of implant impression splinted techniques: effect of splinting material. Int J Oral Maxillofac Implants 1999; 14: 885-888.

4. Bahat O. Bränemark system implants in the posterior maxilla: clinical study of 660 implants followed for 5 to 12 years. Int J Oral Maxillofac Implants 2000; 15: 646-653.

5. Balshi T J, Hernandez R E, Pryszlak M C, Rangert B. A comparative study of one implant versus two replacing a single molar. Int J Oral Maxillofac Implants 1996; 11: 372-378.

6. Carr AB. Effects of fabrication, finishing and polishing procedures on preload in protheses using conventional “gold” and plastic cylinders. Int J Oral Maxillofac Implants 1991; 11: 589-598.

7.Carr A B, Gerard D A, Larsen P E. The response of bone in primates around unloaded dental implants supporting prostheses with different levels of fit. J Prosthet Dent 1996; 76:500-509.

8. Castilio D, Pedreira A P R V, Rossetti P H O, Rossetti L M N, Bonachela W C. The influence of screw type, alloy and cylinder position on the marginal fit of implant frameworks before and after laser welding. J Appl Oral Sci 2006; 14: 77-81.

9. Çehreli M, Duyck J, De Cooman M, Puers R, Naert I. Implant design and interface force transfer: a photoelastic and sttrain-gauge analysis. Clin Oral Impl Res 2004 Apr; 15(2):249-57.

10. Çehreli MC, Iplikcioglu H, Bilir OG. The influence of the location of load transfer on strains around implants supporting four unit cement-retained fixed prostheses: in vitro evaluation of axial versus off-set loading. J Oral Rehabil 2002 Apr; 29(4):394-400.

11. Ducky J, VanOosterwyck H, Sloten J V, Cooman M, Puers R, Naert, I. Pre- load on oral implants after screw tightening fixed full prostheses: an in vivo study. J Oral Rehabil 2001; 28: 226-233.

12. Frost H M. Wolff’s law and bone’s structural adaptations to mechanical usage: an overview for clinicians. Angle Orthod 1994; 64: 175-188.

13. Guichet D L, Caputo A A, Choi H, Sorensen J A.  Passivity of  fit and marginal opening in screw or cement-retained implant fixed partial denture designs. Int J Oral Maxillofac Implants 2000; 15: 239-246.

14. Heckmann S M, Karl M, Wichmann M, Winter W, Graef F, Taylor TD. Cement fixation and screw retention parameters of passive fit. An in vitro study of three-unit implant-supported fixed partial dentures. Clin Oral Impl Res 2004; 15: 466-473.

15. Heckmann S M, Karl M, Wichmann M G, Winter W, Graef F, Taylor T D. Loading of bone surrounding implants through three-unit fixed partial denture fixation: a finite-element analysis based on in vitro and in vitro strain measurements. Clin Oral Impl Res 2006; 345-350.

16. Huang H-L, Lin C-L, Ko, C-C, Chang C-H, Hsu J-T, Huang J S. Stress analysis of implant-supported partial prostheses in anisotropic mandibular bone: in line versus offset placement of implants. J Oral Rehabil 2006; 33: 501-508.

17. Jemt T. Three-dimensional distortion of gold alloy castings and welded titanium frameworks. Measurements of the precision of fit between completed implant prostheses and the master casts in routine edentulous situations. J Oral Rehabil 1995; 22:557-564.

18. Jemt T. In vivo measurements of precision of fit involving implant-supported prostheses in the edentulous jaw. Int J Oral Maxillofac Implants 1996; 11: 151-158.

19. Jemt T, Book K. Prosthesis misfit and marginal bone loss in edentulous implant patients. Int J Maxillofac Implants 1996; 11: 620-625.

21.Karl M, Rosch S, Graef F, Taylor, T, Hechmann S. Static implant loading caused by as-cast metal and ceramic-veneered superstructures. J Prosthet Dent 2005; 93: 324-30.

22. Karl M, Wichmann MG, Winter W, Graef F, Taylor T, Heckmann SM. Influence of fixation mode and superstructure span upon strain development of implant fixed partial dentures. J Prosthodont. 2008;17(1):3-8.

23. Maeda Y, Satoh T, Sogo M. In vitro differences of stress concentrations for internal and external hex implant-abutment connections: a short communication. J Oral Rehabil 2006 Jan; 33(1):75-8.

24. Nishioka, R.S.; Vasconcellos, L.G.; Nishioka, L.N.B.M. External Hexagon and Internal Hexagon in Straight and Offset Implant Placement: Strain Gauge Analysis. Implant Dentistry; 18:512-520, 2009.

25. Rangert B, Krogh P, Langer B, Roekel NV.  Bending overload and implant fracture: a retrospective clinical analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 1995; 10: 326-334.

26. Rangert B, Sullivan R, Jemt TM. Load factor control for implants in the posterior partially edentulous segment. Int J Oral Maxillofac Implants 1997; 12: 360-370.

27.Sato Y, Shindoi N, Hosokawa R, Tsuga K, Akagawa Y. A biomechanical effect of wide implant placement and offset placement of three implants in the posterior partially edentulous region. . J Oral Rehabil 2000; 27: 15-21.

28. Stegaroiu R, Sato T, Kusakari H, Miyakawa O. Influence of restoration type on stress distribuition in bone around implants: a threedimensional finite element analysis. Int J Oral Maxillofac Implants 1998; 13(1):82-90.

29. Taylor TD, Agar JR, Vogiatzi T. Implant Prosthodontics: current perspective future directions. Int J Oral and Maxillofac Implants 2000; 15(1):66-75.

30. Weinberg LA, Kruger B. An evaluation of torque (moment) on implant/prosthesis with staggered buccal and lingual offset. Int J Periodontics Restor Dent. 1996 Jun;16(3):252-65.